ZP/220/27/14

ZMODYFIKOWANY Załącznik nr 5 do formularza oferty

Dostawa aparatu RTG przewoźnego z ramieniem „C” do badań i zabiegów naczyniowych:

| L.P. | Parametry wymagane | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Aparat przewoźny z ramieniem C |  |  |
|  | Głębokość ramienia C (odległość między osią wiązki a wewnętrzną powierzchnią ramienia C | ≥ 67 cm Podać |  |
|  | Ramię C zbalansowane w każdej pozycji | TAK |  |
|  | Odległość SID | ≥ 107 cm Podać |  |
|  | Zakres ruchu wzdłużnego ramienia C | ≥ 20 cm Podać |  |
|  | Ruch wzdłużny zmotoryzowany | TAK |  |
|  | Szybkość ruchu wzdłużnego | ≥ 30mm/s Podać |  |
|  | Zakres ruchu pionowego ramienia C | ≥ 40 cm Podać |  |
|  | Ruch pionowy zmotoryzowany | TAK |  |
|  | Zakres ruchu orbitalnego ramienia C (pełny ruch LAO/RAO) wokół osi poprzecznej | ≥ 145° Podać |  |
|  | Ruch orbitalny zmotoryzowany | TAK |  |
|  | Szybkość ruchu orbitalnego | ≥ 10˚/s Podać |  |
|  | Zakres obrotu ramienia C (ruch CRAN/CAUD) wokół osi wzdłużnej | ≥ ±210° Podać |  |
|  | Ruch wokół osi wzdłużnej zmotoryzowany | TAK |  |
|  | Szybkość obrotu wokół osi wzdłużnej | ≥ 10˚/s Podać |  |
|  | Zakres obrotu ramienia C wokół osi pionowej | ≥ ±10° Podać |  |
|  | Prześwit ramienia C (odległość między detektorem obrazu a lampą RTG) | ≥ 80 cm Podać |  |
|  | Urządzenie zabezpieczające przed najeżdżaniem na leżące przewody | TAK |  |
|  | Uchwyt na obudowie detektora do ręcznego manipulowania ramieniem C | TAK |  |
|  | Blokada kół | TAK |  |
|  | Ręczny włącznik promieniowania | TAK |  |
|  | Przycisk bezpieczeństwa wyłączający natychmiast co najmniej promieniowanie oraz ruchy aparatu | TAK |  |
|  | Sygnalizacja włączonego promieniowania | TAK |  |
|  | Hamulce wszystkich ruchów, hamulce elektromagnetyczne min. ruchu wzdłużnego, orbitalnego (RAO/LAO) i obrotu (CRAN/CAUD), funkcjonalność ręcznego zwalniania min. powyższych hamulców oraz ręcznego przemieszczania ramienia, możliwość ruchu ramienia C w przypadku braku zasilania | TAK |  |
|  | Możliwość zapamiętania pozycji ramienia „C” do zabiegu | ≥ 3 pozycje Podać |  |
|  | Aretaż kół w pozycji równoległej do stołu operacyjnego | TAK |  |
|  | Monitor dotykowy - interface użytkownika, do sterowania funkcjami obrazu oraz generatora zamontowany na wózku z ramieniem C, z możliwością obracania i pochylania monitora. Podgląd obrazu z funkcją dotykowego sterowania obrotem oraz kontrastem i jasnością obrazu. Podgląd kolimatorów bez użycia promieniowania, repozycja kolimatorów oraz wyświetlanie kątów ramienia C. | TAK |  |
|  | Monitor dotykowy - interface użytkownika, do sterowania funkcjami obrazu oraz generatora zamontowany na wózku stacji monitorowej. Podgląd obrazu z funkcją dotykowego sterowania obrotem oraz kontrastem i jasnością obrazu. Podgląd kolimatorów bez użycia promieniowania, repozycja kolimatorów oraz wyświetlanie kątów ramienia C. | TAK |  |
|  | Monitor dotykowy - interface użytkownika, do sterowania funkcjami obrazu oraz generatora do zamontowania na krawędzi stołu operacyjnego. Podgląd obrazu z funkcją dotykowego sterowania obrotem oraz kontrastem i jasnością obrazu. Podgląd kolimatorów bez użycia promieniowania, repozycja kolimatorów oraz wyświetlanie kątów ramienia C. | TAK |  |
|  | Możliwość wykonywania ruchów motorowych ramienia C z zachowaniem izocentrum | TAK |  |
|  | Panel do sterowania ruchami ramienia C mocowany do szyny bocznej stołu z funkcjonalnością min. - sterowanie obrotem LAO/RAO i Cranial/Caudal (przycisk lub joystick) - sterowania ruchem pionowym (przycisk lub joystick) - programowanie min. 3 pozycji - przycisk bezpieczeństwa wyłączający min. promieniowanie i ruchy aparatu | TAK |  |
| II | Lampa rentgenowska, kolimator |  |  |
|  | Lampa z wirującą anodą | TAK |  |
|  | Lampa 2-ogniskowa | TAK |  |
|  | Wielkość ogniska małego | ≤ 0.3 Podać |  |
|  | Wielkość ogniska dużego | ≤ 0.6 Podać |  |
|  | Całkowita filtracja | ≥ 4 mmAl Podać |  |
|  | Kolimator szczelinowy z rotacją, blendy działające niezależnie od siebie z możliwością domykania w różnym stopniu każdej z nich z osobna | TAK |  |
|  | Kolimator typu Irys lub prostokątny koncentryczny | TAK |  |
|  | Szybkość rotacji anody | ≥ 2800 obr/s Podać |  |
|  | Ustawienie kolimatora z podglądem bez użycia dodatkowego promieniowania (na obrazie zamrożonym z wyświetlaniem aktualnego położenia krawędzi przesłon) | TAK |  |
|  | Pojemność cieplna anody | ≥ 300 kHU Podać |  |
|  | Pojemność cieplna kołpaka anody | ≥ 2500 kHU Podać |  |
|  | Szybkość chłodzenia anody | ≥ 70 kHU/min Podać |  |
|  | Szybkość chłodzenia kołpaka | ≥ 20 kHU/min Podać |  |
|  | System zabezpieczający lampę przed przegrzaniem z cyfrowym układem kalkulacji warunków cieplnych lampy zabezpieczającym możliwość wykonywania długich zabiegów | TAK |  |
|  | Dodatkowy układ chłodzenia cieczą, oprócz chłodzenia olejem anody w układzie zamkniętym | TAK |  |
| III | Generator |  |  |
|  | Generator wysokiej częstotliwości, impulsowy, wbudowany w urządzenie zapewniający łatwy transport aparatu pomiędzy salami. | TAK Podać |  |
|  | Generator wbudowany tzw. monoblok | TAK |  |
|  | Częstotliwość generatora | ≥ 40 kHz lub co najmniej w zakresie 20 do 50 kHz Podać |  |
|  | Zakres częstotliwości impulsów generatora | min. 1- 25 pulsów/s Podać |  |
|  | Możliwość sterowania szerokością impulsu, zakres regulacji | min. 5-10 ms Podać |  |
|  | Moc generatora RTG (dla 100kV) zgodnie z obowiązującą normą IEC 60601-2-54 | ≥ 25 kW Podać |  |
|  | Skopia ciągła lub wysokopulsacyjna min. 25 pulsów/s | TAK |  |
|  | Skopia pulsacyjna | TAK |  |
|  | Automatyczny dobór parametrów skopii | TAK |  |
|  | Radiografia cyfrowa | TAK |  |
|  | Zakres wysokiego napięcie w trybie fluoroskopii/radiografii | ≥ 40 – 120 kV Podać |  |
|  | Zakres prądów dla fluoroskopii pulsacyjnej | ≥ 3 do 240 mA Podać |  |
|  | Prąd dla trybu radiografii cyfrowej | ≥ 240 mA Podać |  |
|  | Odwracanie obrazu góra/dół i prawo/lewo dla obrazowania w trybie Live | TAK |  |
|  | Automatyczny dobór poziomu dawki | TAK Opisać |  |
|  | Redukcja poziomu dawki promieniowania w trybie fluoroskopii | ≥ 50% Podać |  |
| IV | Płaski detektor cyfrowy (Flat Detector – FD) |  |  |
|  | Wymiary fizyczne detektora cyfrowego | ≥ 30 cm x 30 cm Podać |  |
|  | Rzeczywiste wymiary pola obrazowania | ≥ 29 cm x 29 cm Podać |  |
|  | Wielkość piksela | ≤ 195µm Podać |  |
|  | Skala szarości detektora | ≥ 14 bit Podać |  |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa | ≥ 70 lini/cm Podać |  |
|  | Rodzaj detektora z amorficznym silikonem, typu TFT | TAK |  |
|  | Kształt pola obrazowania na monitorach zgodny z kształtem detektora | TAK |  |
|  | Matryca detektora | ≥ 1500 x 1500 pikseli Podać |  |
|  | Ilość pól obrazowania | min 3 |  |
|  | Wartość dynamiki detektora | ≥ 83dB Podać |  |
|  | Celownik laserowy zintegrowany na detektorze obrazu | TAK |  |
| V | Cyfrowy system obróbki obrazu, pamięć |  |  |
|  | Ilość obrazów w pamięci dla pełnej matrycy 1024x1024 pikseli | ≥ 100000 Podać |  |
|  | Funkcja „Last Image Hold” | TAK |  |
|  | Funkcja „cine ” (nagrywanie i odtwarzanie nagranych sekwencji skopii) | TAK |  |
|  | Wyświetlanie sekwencji CINE z funkcjonalnością min. Start, stop, regulacja szybkości odtwarzania, możliwość przewijania po 1 klatce | TAK |  |
|  | Częstotliwość cyfrowego zapisu na dysku twardym obrazów fluoroskopii pulsacyjnej | ≥ 25 obr/sek Podać |  |
|  | Jednoczesne wyświetlanie mozaiki obrazów | ≥ 16 obrazów Podać |  |
|  | Obraz lustrzany góra/dół i prawo/lewo dla obrazu zapisanego (w postprocessingu oraz dla LIH) | TAK |  |
|  | Cyfrowy płynny obrót obrazu w pamięci aparatu bez ograniczeń kąta i kierunku obrotu bez konieczności użycia promieniowania | TAK |  |
|  | Wzmocnienie krawędzi i redukcja szumów w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Regulacja kontrastu | TAK |  |
|  | System nanoszenia opisów | TAK |  |
|  | System wpisywania danych pacjenta | TAK |  |
|  | System zarządzania bazą danych z badaniami | TAK |  |
|  | Funkcja generowania raportu dawki sumarycznej pacjenta z danej procedury lub dawki z podziałem na tryby pracy, powiększenia, | TAK |  |
|  | Funkcja powiększenia obrazu (Zoom) | ≥ 4 krotnie Podać |  |
|  | Funkcje pomiarowe (odległości i kąty) | TAK |  |
|  | Skala szarości w post-procesingu | ≥ 14 bit Podać |  |
| VI | Funkcje naczyniowe |  |  |
|  | Cyfrowa angiografia substrakcyjna DSA | ≥ 25 obr./s Podać |  |
|  | Automatyczne wychwycenie zdjęć o największym zaczernieniu kontrastem | TAK |  |
|  | Roadmapping, wykonywany z jednej klatki lub całego filmu DSA | TAK |  |
|  | Pixelshift, | TAK |  |
|  | Landmarking | TAK |  |
|  | Substrakcja CO2 |  |  |
|  | Roadmap CO2 |  |  |
|  | Programy anatomiczne dedykowane badaniom naczyniowym (min 3 programy) Wyświetlanie obrazów bez subtrakcji na monitorze referencyjnym równolegle do obrazu DSA na monitorze obrazu na żywo | TAK |  |
|  | Możliwość całkowitego włączania i wyłączania maski w obrazie DSA | TAK |  |
|  | Możliwość tworzenia roadmapy z dowolnego fragmentu sekwencji DSA bądź z dowolnego pojedynczego obrazu z sekwencji DSA | TAK |  |
| VII | Wózek z monitorami |  |  |
|  | Ilość monitorów 2 | TAK |  |
|  | Wszystkie oferowane monitory medyczne typu LCD TFT lub LCD TFT IPS | TAK |  |
|  | Przekątna monitorów | ≥ 19” Podać |  |
|  | Rozdzielczość monitorów | ≥ 1280 x 1024 pikseli Podać |  |
|  | Luminacja monitorów | ≥ 900 cd/m2 Podać |  |
|  | Kontrast monitorów | ≥ 900:1 Podać |  |
|  | Kąt widzenia pionowy i poziomy | min. 175˚ Podać |  |
|  | Automatyczne dostosowanie jasności monitorów do panującego tam natężenia oświetlenia | TAK |  |
|  | Klawiatura do opisywania obrazów | TAK |  |
|  | Wskaźnik włączonego promieniowania na wózku z monitorami | TAK |  |
|  | Interface do strzykawki automatycznej do wyzwalania kontrastu, zintegrowany wewnątrz aparatu | TAK (podać z jakimi strzykawkami współpracuje) |  |
| VIII | System rejestracji obrazów |  |  |
|  | DICOM 3.0 | TAK |  |
|  | Napęd dysków CD-R i/lub DVD do zapisu obrazów z automatycznym dogrywanie przeglądarki DICOM umożliwiającym odtwarzanie zdjęć na dowolnym komputerze PC | TAK |  |
|  | Archiwizacja poprzez port USB z automatycznym dogrywaniem przeglądarki DICOM umożliwiającym odtwarzanie zdjęć na dowolnym komputerze PC | TAK |  |
|  | Nagrywanie obrazów w formacie TIFF, AVI oraz DICOM 3.0 poprzez port USB. | TAK |  |
| IX | Wymagania dodatkowe |  |  |
|  | Zintegrowany system monitorowania i wyświetlania dawki RTG wraz z funkcjonalnością generowania raportu dawki oraz wysyłanie raportu w formacie DICOM | TAK |  |
|  | Dwa wyjścia TV OUT do podłączenia dodatkowej pary monitorów | TAK |  |
|  | Dwa wyjścia wysokiej rozdzielczości DVI do podłączenia dodatkowej pary monitorów | TAK |  |
|  | System komunikacji w standardzie DICOM 3.0 co najmniej w zakresie: Storage, Storage Commitment (Receiver), MPPS, Worklist, Query/Retrive oraz nagrywanie obrazów DICOM na mediach zewnętrznych (np. usb, lub CD) wraz z przeglądarką | TAK |  |
|  | Konfiguracja i podłączenie aparatu do posiadanego systemu PACS/RIS firmy Pixel Technology w celu archiwizacji badań oraz otrzymywania listy zleceń badań z systemu RIS, przeglądanie archiwalnych badań z systemu PACS | TAK |  |
|  | Zintegrowanie posiadanej przez Zamawiającego strzykawki automatycznej firmy Medard typ Mark V Provis z aparatem lub dostarczenie nowej strzykawki zintegrowanej z aparatem | TAK |  |
|  | Wykonanie i dostarczenie testów akceptacyjnych | TAK |  |
| X | Wyposażenie dodatkowe |  |  |
|  | Videoprinter czarnobiały o średnicy wydruku 210 mm | TAK |  |
|  | Przycisk nożny do wyzwalania fluoroskopii/akwizycji, zapisu zdjęć oraz zmiany trybów pracy (fluoro, DSA, Roadmap) min. 3 przyciskowy. Możliwość programowania funkcji przycisków nożnych | TAK |  |
|  | Dedykowany fantom/y do wykonywania testów podstawowych min. geometrii, osiowości, rozdzielczości | TAK Podać |  |
|  | Rozbudowa posiadanego przez zamawiającego detektora firmy Fluke typ TNT 12000WD o wyświetlacz lub dostarczenie miernika do pomiaru dawki w trybie radiografii i radioskopii oraz pomiaru kilowoltów w zakresie min. 22 ÷ 150 kV (bez konieczności używania komputera typu PC) | TAK Podać |  |
| XI | Sprzęt ochrony osobistej |  |  |
|  | - Fartuchy, garsonki i kołnierze ochrony tarczycy wykonane z lekkiej, dwupierwiastkowej mieszanki bezołowiowej, nie zawierającej metali ciężkich, lateksu ani PCV, zapewniającej deklarowany poziom ochrony przy napięciu 100 kV, np. XENOLITE - Zróżnicowane rozmiary damskie i męskie | TAK |  |
|  | Faruchy typu garsonka: - Garsonka, składająca się z dwóch zachodzących na siebie części: kamizelki i spódnicy - Sposób zapinania kamizelki „na zakładkę“ - Nakładające się na siebie połowy kamizelki zapewniające większą ochronę oraz możliwość lepszego dopasowania - Kamizelka i spódnica posiadające kieszeń, kamizelka z wkładkami łagodzącymi nacisk na barki - Ochrona 0.50/025 mm Pb odpowiednio przód/tył - Możliwość oddzielnego dobierania rozmiarów kamizelek i spódnic | TAK 2 komplety |  |
|  | Elastyczny fartuch dwuczęściowy: - Kamizelka z elastycznymi pasami z rzepami, krzyżującymi się na plecach w celu podtrzymania lędźwiowego odcinka kręgosłupa dla wyeliminowania obciążenia barków i z zapięciem na rzepy na lewym barku - Garsonka, składająca się z dwóch zachodzących na siebie części: kamizelki i spódnicy - Nakładające się na siebie połowy kamizelki zapewniające większą ochronę oraz możliwość lepszego dopasowania - Kamizelka i spódnica posiadające kieszeń, kamizelka z wkładkami łagodzącymi nacisk na barki - Ochrona 0.50/025 mm Pb odpowiednio przód/tył - Możliwość oddzielnego dobierania rozmiarów kamizelek i spódnic | TAK 3 sztuki |  |
|  | Kołnierz ochrony tarczycy: - Całkowita ochrona szyi - Stójka o szer. 5 cm i ze śliniakiem długości 12 cm - Ochrona 0.50 mm Pb | TAK 3 sztuki |  |
|  | Okulary ochronne rtg – plano (zerówki) – do nakładania na okulary korekcyjne: - Ochrona 0.75/0.50 mm Pb przód/boki - Waga max. 95 g | TAK 2 sztuki |  |
| XI | Zasilanie aparatu |  |  |
|  | Zasilanie jednofazowe | 230V/ 50 Hz |  |
|  | Zakres dopuszczalnych wahań napięcia zasilającego | +/- 10% |  |
|  | Praca aparatu w pełnym zakresie jego możliwości przy zabezpieczeniu linii zasilającej bezpiecznikiem 20 A lub wykonanie nowej linii zasilającej spełniającej wymagania producenta w przypadku zapotrzebowania aparatu na dostarczenie większej mocy energetycznej | TAK Podać wymaganą wielkość zabezpieczenia dla oferowanego aparatu |  |
| XII | Rozbudowa archiwum online PACS |  |  |
|  | Rozbudowa systemu PACS firmy PIXEL TECHNOLOGY do pojemności minimum 20TB. Obecnie serwer archiwizacji online PACS pracuje na 6 dyskach SAS 2TB 7,2k; w macierzy w której pozostają 2 sloty wolne. | TAK |  |
|  | Wykonawca dostarczy fabrycznie nową macierz dyskową (współpracującą z serwerami DELL) wraz z dyskami niezbędnymi do uzyskania pojemności 20TB lub zakupi 8 nowych dysków twardych SAS 3TB 7,2k, które zostaną umieszczone w macierzy Zamawiającego (w miejsce 6 dysków SAS 2TB obecnie pracujących). | TAK Podać/Opisać |  |
|  | Wykonawca przeniesie wszystkie dane znajdujące się obecnie w systemie PACS na nowe dyski twarde zapewniając przy tym ciągłość pracy systemu (możliwość pobierania badań i archiwizacji na PACS). Zamawiający nie dopuszcza żadnej przerwy w pracy systemu z wyjątkiem przerwy wynikającej z konieczności montażu dysków. | TAK |  |
|  | Dodatkowe informacje o oferowanym sprzęcie: |  |  |
|  | Producent | TAK Podać |  |
|  | Model* | TAK Podać |  |
|  | Nazwa katalogowa* | TAK Podać |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2014 roku |  |  |

„*” – uzupełnić w przypadku posiadania przez oferowany sprzęt w/w danych.

Niniejszym oświadczam, iż oferowany sprzęt posiada parametry techniczne określone powyżej.

....................................... dn., .......................				..................................................................  
               						        /podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do

reprezentowania Wykonawcy/